## Позиции ППЗ
Приложение 2 к документации о запросе предложений №0161/19/4.3/0068866/ПолГП/ЗП//Э/30.10.2019
Таблица А к техническому заданию
№ п/п | Наименование | Марка/производитель | Технические требования (ГОСТ, ТУ, СТО и т.д.) | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Ставка НДС | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС
1 | Универсальный дилюент DCL (20л.) CELLPACK DCL (20l), CT661628 | SysmexCorporation, Япония | Предназначение: разбавитель цельной крови для использования в гематологических анализаторах. Хранение и срок годности после первого вскрытия при 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. Использование: представляет собой реагент для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе). Концентрация гемоглобина определяется с добавлением гемолитического реагента. Кроме того, он используется в качес-тве фокусирующей жидкости для детектора гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе (DC)) или для детектора проточной цитометрии (FCM). | ШТ | 137 | 11221.47 | НДС 10% | 1537341.39 | 1691075.53
2 | Лизирующий реагент(5л.)/ SULFOLYSER (5L), 90411414 | SysmexCorporation, Япония | Предназначение: не содержит цианидов. Реагент для определе-ния гемоглобина. Он лизирует эритроциты и действует на гем-группу гемоглобина, превращая его в стабильный гемохром. Хранение и срок годности после первого вскрытия: Хранить при температуре от +1 до +30 °C или ниже, оберегая от воздействия прямого солнечного света. Если емкость остается невскрытой, то реагент можно использовать вплоть до даты срока годности, указанной на упаковке. Использование: готовый к использованию дилюент для анализа крови фотоэлектрическим методом. | ШТ | 7 | 29875.33 | НДС 10% | 209127.31 | 230040.04
3 | Лизирующий реагент WNR (2х4 л.) LYSERCELL WNR (2х4l), AN577063 | SysmexCorporation, Япония | Предназначение: лизирующий реагент для гематологических анализаторов Хранение и срок годности после первого вскрытия при 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. Использование: Реагент используется только в сочетании с реагентным картриджем Fluorocell WNR. Путем лизирования эритроцитов и дифференцировки лейкоцитов, базофилов и нормобластов с помощью этого реагента осуществляется подсчет лейкоцитов, подсчет базофилов, определение относительного количества базофилов, подсчет нормобластов и определение относительного количества нормобластов. | ШТ | 11 | 12241.6 | НДС 10% | 134657.6 | 148123.36
4 | Флуоресцентный краситель WNR (2х82 мл) FLUOROCELL WNR (2х82ml), CP066715 | SysmexCorporation, Япония | Предназначение: окрашивающий реагент для гематологических анализаторов. Хранение и срок годности после первого вскрытия в темном месте при температуре 2 - 35°C. Если картридж с реагентом не был распечатан, может храниться до истечения срока годности, указанного на картридже с реагентом. Использование: предназначается для окрашивания ядросодержащих клеток в разбавленных и лизированных образцах крови при подсчете числа лейкоцитов, числа ядросодержащих эритроцитов и числа базофилов. | ШТ | 7 | 23025.87 | НДС 10% | 161181.09 | 177299.2
5 | Лизирующий реагент WDF (2х4 л.) LYSERCELL WDF (2х4l), AW993605 | SysmexCorporation, Япония | Предназначение: лизирующий реагент для гематологических анализаторов Хранение и срок годности после первого вскрытия при 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. Использование: Реагент используется в сочетании с реагентным картриджем Fluorocell WDF. Путем гемолиза эритроцитов этим реагентом и окрашивания компонентов лейкоцитов с помощью реагентного картриджа Fluorocell WDF выполняется подсчет абсолютного количества и определение относительного количес-тва нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов. | ШТ | 11 | 30604 | НДС 10% | 336644 | 370308.4
6 | Флуоресцентный краситель WDF (2х42 мл) FLUOROCELL WDF (2х42ml), CV377552 | SysmexCorporation, Япония | Предназначение: окрашивающий реагент для гематологических анализаторов Хранение и срок годности после первого вскрытия в темном месте при температуре 2 - 35°C. Если картридж с реагентом не был распечатан, может храниться до истечения срока годности, указанного на картридже с реагентом. Использование: предназначается для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 4 популяциям с помощью автоматических гематологических анализаторов Sysmex. | ШТ | 14 | 68931.87 | НДС 10% | 965046.18 | 1061550.8
7 | Лизирующий реагент WPC (2х1.5 л.) LYSERCELL WPC (2х1.5l), CS412800 | SysmexCorporation, Япония | Предназначение: Лизирующий реагент для гематологических анализаторов Хранение и срок годности после первого вскрытия при 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного наемкости с реагентом. Использование: Lysercell WPC – это реагент, используемый в сочетании с Fluorocell WPC. Lysercell WPC служит для гемолиза эритроцитов, а Lysercell WPC иFluorocell WPC – для определения присутствия аномальных или незрелых клеток. Этот реагент должен применяться путем присоединения к гематологическому анализатору согласно спецификациямSysmex | ШТ | 22 | 21131.33 | НДС 10% | 464889.26 | 511378.19
8 | Флуоресцентный краситель WPC (2х12 мл) FLUOROCELL WPC (2х12 ml ), BU306227 | SysmexCorporation, Япония | Предназначение: окрашивающий реагент для гематологических анализаторов Хранение и срок годности после первого вскрытия Хранить в темном месте при температуре 2 - 35°C. Если картридж с реагентом не был распечатан, может храниться до истечения срока годности, указанного на картридже с реагентом. Использование: предназначается для мечения лейкоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете различных видов незрелых клеток с помощью автоматических гематологических анализаторов Sysmex. | ШТ | 37 | 42200 | НДС 10% | 1561400 | 1717540
9 | Универсальный дилюент DFL (2x1.5 л.) CELLPACK DFL (2x1.5 л.), BT965910 | SysmexCorporation, Япония | Предназначение: разбавитель цельной крови для использования в гематологических анализаторах Хранение и срок годности после первого вскрытия при 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. Использование: реагент используется только в сочетании с реагентным картриджем Fluorocell RET для анализа ретикулоцитов или тромбоцитов, в обоих случаях с применением метода проточной цитометрии с использованием полупроводникового лазера. | ШТ | 27 | 22297.2 | НДС 10% | 602024.4 | 662226.84
10 | Флуоресцентный краситель RET (2х12 мл) FLUOROCELL RET (2х12 ml), BN337547 | SysmexCorporation, Япония | Предназначение: Окрашивающий реагент для гематологических анализаторов Хранение и срок годности после первого вскрытия в темном месте при температуре 2 - 35°C. Если картридж с реагентом не был распечатан, может храниться до истечения срока годности, указанного на картридже с реагентом. Использование: предназначается для окрашивания ретикулоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете числа и процентного содержания ретикулоцитов и подсчете числа тромбоцитов с помощью автоматических гематологических анализаторов Sysmex. | ШТ | 8 | 36870.53 | НДС 10% | 294964.24 | 324460.66
11 | Флуоресцентный краситель PLT (2х12 мл) FLUOROCELL PLT (2х12 ml), CD994563 | SysmexCorporation, Япония | Предназначение Окрашивающий реагент для гематологических анализаторов Хранение и срок годности после первого вскрытия в темном месте при температуре 2 - 35°C. Если картридж с реагентом не был распечатан, может храниться до истечения срока годности, указанного на картридже с реагентом. Вкачестве срока годности после вскрытия упаковки (подсоединения к прибору) используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом или во вкладыше в упаковке. Использование: предназначается для мечения тромбоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете числа тромбоцитов в крови с помощью автоматических гематологических анализаторов Sysmex. | ШТ | 37 | 75927.07 | НДС 10% | 2809301.59 | 3090231.75
12 | Депротеинизатор (50 мл) / CELLCLEAN 50ml, 83401621 | SysmexCorporation, Япония | Предназначение: депротеинизатор является сильным щелочным детергентом, который служит для удаления лизирующего реагента, клеточного остатка и белков крови, остающихся в гидравличес-кой системе Sysmex автоматических гематологических анализаторов. Хранение и срок годности после вскрытия упаковки Хранить в темном месте при температуре от +15°C до +30°C. Защищать от прямого солнечного счета. Солнечный свет приводит к изменению характеристик хлорина, эффективность которого снижается пропорционально времени воздействия света. Использование: детергент, предназначенный для чистки прибора, удаления остатков лизирующих реагентов, клеточного материала и белков крови из гидравлической системы, датчика, поворотного клапана пробы, трубки аспирации цельной крови и проточной кюветы HGB. | ШТ | 35 | 12241.6 | НДС 10% | 428456 | 471301.6
13 | Контрольный материал уровень 1 (8х3 мл) XN CHECK LEVEL 1 (8х3ml), 213484 | SysmexCorporation, Япония | Предназначение: предназначается для анализа форменных элементовкрови (CBC), дифференциальной лейкоцитарной формулы, а также подсчета ретикулоцитов и ядросодержащих эритроцитов (NRBC) с использованием приборов Sysmex серии XN. Компоненты: включает стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты человека, тромбоциты и ядросодержащие эритроциты в среде с консервантом. Хранение и срок годности после первого вскрытия Препарат во вскрытых флаконах и флаконах, из которых брали пробы путем прокалывания пробки, сохраняет стабильность в течение 7 дней при хранении в температуре 2-8°C после повторного укупоривания. | ШТ | 7 | 37890.67 | НДС 10% | 265234.69 | 291758.16
14 | Контрольный материал уровень 2 (8х3 мл) XN CHECK LEVEL 2 (8х3ml, 213485 | SysmexCorporation, Япония | Предназначение: предназначается для анализа форменных элементовкрови (CBC), дифференциальной лейкоцитарной формулы, а также подсчета ретикулоцитов и ядросодержащих эритроцитов (NRBC) с использованием приборов Sysmex серии XN. Компоненты: включает стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты человека, тромбоциты и ядросодержащие эритроциты в среде с консервантом. Хранение и срок годности после первого вскрытия Препарат во вскрытых флаконах и флаконах, из которых брали пробы путем прокалывания пробки, сохраняет стабильность в течение 7 дней при хранении в температуре 2-8°C после повторного укупоривания. | ШТ | 7 | 37890.67 | НДС 10% | 265234.69 | 291758.16
15 | Контрольный материал уровень 3 (8х3 мл) XN CHECK LEVEL 3 (8х3ml), 213486 | SysmexCorporation, Япония | Предназначение: предназначается для анализа форменных элементовкрови (CBC), дифференциальной лейкоцитарной формулы, а также подсчета ретикулоцитов и ядросодержащих эритроцитов (NRBC) с использованием приборов Sysmex серии XN. Компоненты: включает стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты человека, тромбоциты и ядросодержащие эритроциты в среде с консервантом. Хранение и срок годности после первого вскрытия Препарат во вскрытых флаконах и флаконах, из которых брали пробы путем прокалывания пробки, сохраняет стабильность в течение 7 дней при хранении в температуре 2-8°C после повторного укупоривания. | ШТ | 7 | 37890.67 | НДС 10% | 265234.69 | 291758.16